1、动态心电记录仪硬件技术要求

1.与医院现有动态心电分析系统兼容，无需再单独安装软件即可正常录入数据。

2导联方式：标准12导联。

3采用碱性电池供电，保证连续供电≥48小时。

4自动检测起搏器，能采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号，当检测到起搏器时采样率为10000Hz。

5采用SD卡或芯片存储心电数据，容量≥4GB。

6当记录盒电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警。导联连接正常时，记录盒能自动启动记录模式，避免忘记按键而未启动设备。

2、软件分析功能要求

1可兼容医院现有动态心电记录盒，能正常采集医院现有设备数据并进行分析。

2无需单独安装分析软件，可直接通过WEB端进行不同权限的账号登录。

3分析算法精准，全导联（12导联）同步全息后台分析，无需选择导联，无需设置分析参数，首次分析“零”时长等待，自动分析完成后并以简单的文字报告结论形式提示当前心电数据分析情况。

4分析软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数（最大≥8倍）叠加功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析。

5分析软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析、HR时域、频域分析等功能。

6分析软件具有ST-T段、T波分析及事件统计功能，ST段分析可根据心率自适应分析调整。

7软件支持实时管理科室设备佩戴情况、患者预约登记情况、数据录入及分析情况。

8软件可与医院HIS、PACSS系统及第三方系统进行对接。

单台配置：动态心电记录仪主机1台，导联线1副，记录卡1张，背包1个，分析软件1套

1、动态血压记录仪技术要求：

1与医院现有动态血压分析系统兼容，无需再单独安装软件即可正常录入数据；

2记录媒介：内置Flash Memory；

3测量方式：震荡示波法，采用充气测量方式（充气过程中完成测量）；

4压力量程：0~290mmHg；测量精度：±3mmHg；

5测量模式：自动测量和手动测量；

6测量时间：≥24小时；测量间隔：5分钟-2小时可调；

7数值显示：测量数值显示可选；

8脉搏波记录：全程记录脉搏波；

9电源：2节碱性AA电池或可充电锂电池；

10补测功能：测量失败自动补测；夜间补测功能可关闭；

11袖带：扇形袖带；带有袖带保护套；

12病历信息：既支持佩戴前录入又支持佩戴后录入；

13病历存储：保存两份病历数据，能提取前次病历数据；

14抗干扰技术：具有抗运动干扰能力；

2、分析系统要求：

1可兼容医院现有动态血压记录盒，能正常采集医院现有设备数据并进行分析；

2脉搏波全程数据查看，并能编辑波形数据，重新自动计算收缩压、舒张压；

3配套软件具备数据表及各种图表功能便于分析，如数据表、趋势图、血压数据统计图表等；

4对于可疑异常的血压，可添加注解；

5病历报告格式和内容能自定义；诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式；

单台配置：动态血压记录仪主机1台，袖带1副，背包1个，分析软件1套