高频手术设备技术参数
一、技术参数
1.适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。
2.输出功率≥300W。
3.输出频率稳定性为434kHz±10%。
4.输出特性：浮地式（隔离式）输出。
5.CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电。
6.主机具备组织响应自动调节功能：可根据组织阻抗变化自动调节输出，实现稳定的切割凝血效果；具备输出控制技术，可支持恒定电流、恒定功率或恒定电压等多种输出控制方式；具备减少电容耦合及视频干扰的设计，最大限度减少火花发生；组织状态侦测/响应速度不低于主流技术水平。
7.显示屏：LCD液晶触摸屏≥6英寸，清晰显示设备的各种工作参数及状态信息，同时屏幕为触摸式，便于操作人员读取信息并准确操作；界面布局合理，可分区显示不同功能参数，支持独立或联动操作控制。
8.系统设置：具备系统选择、维修记录、错误记录、语音选择等功能。
9.具备病人回路电极接触质量监测功能（如接触阻抗监测或等效安全监测技术），可实时监测负极板与患者接触状态，降低负极板烫伤风险。
10.双极模式≥六种，支持多种双极输出效果调节，如精细凝血、标准凝血、强力凝血等不同效果等级，或具备输出效果可调功能（如功率/电压分级调节），满足精细至大范围凝血需求。
11.监测阻抗范围：5—150欧姆，访问电流<100uA。
[bookmark: _GoBack]12.当监测到负极板接触状态异常（如接触电阻变化超过安全阈值或达到预设报警条件）时，报警系统启动，同时高频电刀输出停止；报警阈值应基于患者安全要求设定，具备可靠的安全响应机制。
13.单极切割模式≥两种：纯切、混切。纯切：最大功率≥300W，最小功率≤1W，峰值电压≤1300V；混切：最大功率≥200W，最小功率≤1W，峰值电压≤2200V。可选具备组织自适应调节功能的切割模式，该模式下主机可根据组织状态自动优化输出效果。
单极凝血模式≥三种：软凝、电灼、喷凝。
软凝：最大功率≥120W  最小功率≤1W  峰值电压300V。
电灼：最大功率≥120W  最小功率≤1W  峰值电压≤3500V。
资凝：最大功率≥120W  小功率≤1W   峰值电压≤4000V。
双路输出电灼：最大功率≥120W  最小功率≤1W  峰值电压≤3500V。
双路输出喷凝：最大功率≥120W，最小功率≤1W，峰值电压≤4000V。
14.普通双极模式≥三种：精确、标准、宏。
精确：最大功率≥70W，最小功率≤1W  峰值电压≤300V。
标准：最大功率≥70W，最小功率≤1W  峰值电压≤500V。
宏：最大功率≥70W   最小功率≤1W  峰值电压≤600V。
15.排烟系统：具备排烟系统连接功能。
16.具备心电监护设备兼容保护功能：采取有效措施（如滤波隔离、信号消隐或等效技术）减少高频输出对心电监护设备的干扰，并提供标准接口或连接方式支持与心电监护设备的协同工作。
17.具备网络连接功能（如以太网或等效有线/无线连接方式），支持远程技术支持、软件升级或设备管理。
18.具备通用数据接口（如USB或等效接口），支持软件升级、数据导出或设备维护。
19.具备腔镜手术适配功能：兼容主流腔镜器械接口标准，支持标准单极/双极腔镜器械连接，或提供适配主流腔镜连接线规格（如4mm、5mm、8mm等常见规格）的转接方案。
