手摇式三折病床

★（1） 规格：1950×845×500mm(不包括床头高度)±10mm

（2） 背部升降角度0～75º，±2º；腿部升降角度0～45º，±2º。

（3）床面板

▲①床面板采用整块优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔透气孔间成凹槽连接；床板四周焊接15×25×1.0MM矩管加强筋；

②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上；

（4）床框30mm×60mm×1.2mm矩管；床尾板下方设计有隐藏式餐板槽。

（5）护栏

①主管采用直径≥30mmD型铝合金管，立管直径≥19mm圆管，侧位击孔安装，六点支撑防夹手模式；立柱采用双向成形加工；高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构；加厚D形铝合金护手，表面硬化处理；

②护栏升起后护栏上缘距离床面高度36CM，有效防治患者发生坠床风险，护栏承受水平横向1000N力值后不变形提供第三方病床检验报告）。

（6）▲床头床尾板高强度工程塑料吹塑成型，采用插式结构与床框连接。

（7）防撞包轮采用ABS工程塑料且边缘为柔性橡胶，输液杆插在包角上输液架插孔为方形插孔。

（8）传动装置

①▲摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可0°～180°三档折叠；

②▲手摇床丝杆有双向过盈保护装置。在床板受力≥250kg时床板升降到最高和最低点时继续摇动摇手不会造成结构性损坏，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。

- （9）引流钩：病床两侧均配置引流钩，床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

- ▲床脚采用30×50×1.2mm型材焊接为整体框架式结构，带5寸双片插杆静音脚轮，四轮带刹。

（10）床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用墨绿色牛津布，底层为≥30mm椰丝成型垫，面层≥40mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计。

★（11）配置：ABS床头、高强度不锈钢打弯弯管护栏、引流钩、床垫。